## Arkusz1
FORMULARZ ASORTYMENTOWY - załącznik nr 1A
L.P. | System uzdatniania wody dla aparatu do hemodializy wraz ze zmiękczaniem - 2 kpl. | PARAMETRY WYMAGANE | Potwierdzenie spełniania wymogu przez wykonawcę TAK / NIE / PODAĆ
1. | Mobilny uzdatniacz do wody składający się z urządzenia odwróconej osmozy - 2 szt. oraz urządzenia zmiękczającego wodę - 2 szt. | TAK
2. | Wymagana podaż wody wejściowej max 3L/ min. | TAK, PODAĆ
3. | Ciśnienie wody zasilającej od 0,15 do 0,3 MPa | TAK, PODAĆ
4. | Temperatura wody zasilającej od +5 do +30 C | TAK, PODAĆ
5. | Maksymalne ciśnienie obliczeniowe wody wejściowej: 0,8 MPa | TAK, PODAĆ
6. | Zasilania urządzenia wodą zdatną do picia | TAK
7. | Dopuszczalny współczynnik zanieczyszczenia wody zasilającej (SDI) < 5 | TAK, PODAĆ
8. | Dopuszczalny poziom chloru w wodzie zasilającej < 0.1 ppm | TAK
9. | Przepływ wyjściowy min. 1,1 l/min przy temperaturze wody zasilającej +10°C oraz przy ciśnieniu w pętli wody oczyszczonej 0,15 MPa. | TAK, PODAĆ
10. | Pętla wody oczyszczonej max 2m bez izolacji oraz max 20m z izolacją. | TAK, PODAĆ
11. | Dezynfekcja termiczna urządzenia wraz z pętlą | TAK
12. | Możliwość przeprowadzenia zintegrowanej dezynfekcji termicznej urządzenia RO, pętli wody oczyszczonej i aparatu HD | TAK
13. | Dezynfekcja chemiczna automatyczna | TAK
14. | Ciśnienie wody oczyszczonej od 0,12 do 0,6 Mpa | TAK, PODAĆ
15. | Zasilanie 230V, max 1920W | TAK
16. | Waga do 34 kg. | TAK, PODAĆ
17. | Możliwość instalacji urządzenia RO oraz zmiękczacza przy podstawie monitora | TAK
18. | Automatyczny zmiękczacz wody dopasowany do urządzenia RO | TAK
19. | Urządzenie do odwróconej osmozy posiada certyfikat CE jako urządzenie medyczne spełniające dyrektywę 93/42/EEC i warunki Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. - DOŁĄCZYĆ SKAN DO OFERTY | TAK
20. | wpis do rejestru wyrobów medycznych (jeśli dotyczy) DOŁĄCZYĆ SKAN DO OFERTY | TAK