## Arkusz1
Pakiet | L.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto w PLN | VAT [%] | Wartość brutto w PLN | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | UWAGI
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1 | 1 | Cewnik 60 MHz | sztuka | 40
a. Napęd mechaniczny, obroty rdzenia obrazującego – 30 obrotów na sekundę
b. Przetwornik ultradźwiękowy o częstotliwości – 60 MHz
c. Rozdzielczość osiowa – 22 μm
d. Długość od końcówki dystalnej do przetwornika – 20mm
e. Położenie markera radiocieniującego – 5mm od końcówki dystalnej
f. Maksymalna głębokość penetracji – 6mm
g. Długość robocza cewnika – 135cm
h. Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i cewnikiem prowadzącym 5F
i. Budowa teleskopowa umożliwiająca badanie naczynia na długości 150mm bez zmiany pierwotnego położenia cewnika.
j. Teleskop cewnika ze znacznikami zewnętrznymi umożliwiającymi ocenę położenia głowicy
k. Komplet cewnik wraz z systemem jednorazowego użytku umożliwiający wykonanie badania i pomiaru na długości 100mm
| 2 | Jednorazowe sanki odciągowe sterylne | sztuka | 40
a. Sanie sterylne jednorazowego użytku
b. Kompatybilne z urządzeniem iLab/Polaris
j. Teleskop cewnika ze znacznikami zewnętrznymi umożliwiającymi ocenę położenia głowicy
Suma | [5 empty] | 0 |  | 0