## Arkusz1
Pakiet | L.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto w PLN | VAT [%] | Wartość brutto w PLN | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | UWAGI
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1 | 1 | Stabilizacja krótko i długoodcinkowa - tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa; - śruby o trzonie cylindrycznym i gwintem na całej długości, tulipanowe z sztywną, otwartą „głową” lub wieloosiowe z atraumatycznym zakończeniem (4,5mm i 5mm o dłg. 25-50mm, ze skokiem co 5mm; 6mm ,7mm ,8mm o dłg. 25-60mm, ze skokiem co 5mm) - śruby kaniulowane z gwintem na całej długości, tulipanowe z sztywną, otwartą „głową” lub wieloosiowe (4,5mm i 5,5mm o dłg. 25-50mm, ze skokiem co 5mm; 6,5mm ,7,5mm ,8,5mm o dłg. 25-60mm, ze skokiem co 5mm) - śruby perforowane do cementowania - śruby wzmocnione z trzonem stożkowym, tulipanowe z sztywną, otwartą „głową” (4,5mm, dłg. 25-50mm; 5mm, dłg. 25-50mm; 6mm, dłg. 25-60mm – wszystkie ze skokiem co 5mm), wybarwione w dwóch kolorach; - śruby wieloosiowe o 420 ruchomości, nie wymagające składania w trakcie operacji; - śruby samotnące i samogwintujące, kodowane kolorami; - wszystkie śruby z ułatwiającymi wprowadzenie prętów i blokad, odłamywanymi „ramionami”; - atraumatyczne zakończenie śruby; - wsteczny kształt gwintu na styku śruba-element blokujący: zapobiegający rozchodzeniu się „ramion” śruby na boki w trakcie dokręcania wewnętrznego elementu blokującego; - pręty proste 5,5mm osadzane w osi śruby, dłg. 35-500mm (atraumatyczne, bez konieczności docinania), osadzane w osi śruby, w 16 rozmiarach, ze skokiem co 5mm (do 60mm dłg.), co 10mm (60-80mm), co 20mm (80-120mm), co 30mm (120-180mm), oraz co 100mm (200-500mm); - pręty wstępnie dogięte 5,5mm osadzane w osi śruby, dłg. 35-100mm, w 11 rozmiarach, ze skokiem co 5mm (do 60mm dłg.) oraz co 10mm (60-100mm dłg.); - stały kontakt pręta z odkształcalnym plastycznie gniazdem śruby wieloosiowej; - poprzeczki sztywne w 7 rozmiarach (21-41mm dłg., ze skokiem co 3-4mm) oraz o zmiennej długości i kącie w 3 rozmiarach (43-49mm, 49-60mm, 60-75mm) oraz do wyboru poprzeczki w 7 rozmiarach z możliwością wielokątowego jej ustawienia względem prętów bez doginania dł od 35-107mm - poprzeczki dokręcane na prętach przy pomocy klucza dynamometrycznego; - jeden uniwersalny, wewnętrzny element blokujący ; - element blokujący dokręcany przy pomocy klucza dynamometrycznego; - możliwość zastosowania systemu m.in. przy skoliozach, niestabilnościach, nowotworach, kręgozmykach, degeneracjach - przy użyciu jednego zestawu narzędzi; - w zestawie narzędzia i elementy montowane na implantach, umożliwiające przeprowadzenie redukcja kręgozmyku na 4 śrubach (bez dodatkowych śrub repozycyjnych), w osi oraz po łuku spoza pola operacyjnego; - trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem; narzędzia oraz implanty umieszczone w oznakowanych miejscach plastikowych, zamykanych pojemnikach do sterylizacji;
|  | Śruba | szt. | 2
|  | Wkręt | szt. | 2
|  | Bloker | szt. | 2
1 Suma | [5 empty] | 0 |  | 0