## Załącznik nr 1

Nr  sprawy:  04.PU – AZZ.2025

FORMULARZ OFERTY

Dotyczy dostawy wraz z montażem 2 sztuk MYJNI-DEZYNFEKTORÓW przeznaczonych do mycia i dezynfekcji butów szpitalnych dla Pracowni Angiografii nr 2 oraz Pracowni Kardiologii Interwencyjnej i Elektroterapii dla Wojewódzkiego  Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

| Oznaczenie wykonawcy – nazwa | NIP |
| --- | --- |
| Adres (ulica, miejscowość, powiat, województwo) | Regon |
| Imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę oraz nr telefonu: Imię i nazwisko: ….................................................................... nr telefonu: ….................................................................... | Forma kontaktu, czynnego całą dobę, za pomocą którego zamawiający będzie przysyłał stosowne dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania: Adres e-mail Wykonawcy: ……………………………………………………………………………. |
| Kontakt internetowy (strona www) Jeśli posiada …………………………………………………….. | Numer konta bankowego na, które należy zwrócić wadium (jeżeli było wymagane i zostało wpłacone w pieniądzu): Nie dotyczy |

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem 2 sztuk MYJNI-DEZYNFEKTORÓW przeznaczonych do mycia i dezynfekcji butów szpitalnych dla Pracowni Angiografii nr 2 oraz Pracowni Kardiologii Interwencyjnej i Elektroterapii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii  im. M. Kopernika w Łodzi

OPIS :MYJNIA - DEZYNFEKTOR  przeznaczona do mycia i dezynfekcji butów szpitalnych

| L.p. | # Opis / parametry graniczne | # POTWIERDZENIE PARAMETRÓW |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowe urządzenie przeznaczone do mycia i dezynfekcji butów szpitalnych, ładowane od frontu. | TAK |
| 2 | Model stojący na posadzce wykonany ze stali nierdzewnej z przyciskami membranowymi na panelu sterującym umiejscowionym na frontowej ścianie urządzenia | TAK |
| 3 | Wymiary zewnętrzne - Szerokość : 600 mm. - Głębokość : 600 mm. - Wysokość: 820-860 mm | PODAĆ |
| 4 | Kosz do mycia obuwia szpitalnego. Wymiary kosza 500mm x 500mm. Wsad: 8 par butów. | TAK-PODAĆ |
| 5 | Dezynfekcja termiczna zgodnie z normą PN EN 15883 wyrażona wskaźnikiem A0 | TAK |
| 6 | Wydajność mycia: 7/8/10 koszy na h | TAK/PODAĆ |
| 7 | Komora mycia ze stali nierdzewnej, głęboko tłoczona, bez spoin z nachyleniem sufitu , pojemność 105 l | TAK |
| 8 | Wysokość drzwi komory 420 mm | TAK/PODAĆ |
| 9 | Minimum 3 programy mycia i dezynfekcji dostępne bezpośrednio z panelu sterującego | TAK |
| 10 | Krótkie cykle mycia umożliwiające szybki obieg mytych przedmiotów. Max. czas cyklu 660 sekund | TAK |
| 11 | Drzwi uchylne, na przedniej ścianie urządzenia, otwierane i zamykane ręcznie bez oporów przy zamykaniu i otwieraniu | TAK |
| 12 | Pompa myjąca 0,55 kW, system dysz myjących zbudowany z dwóch rotacyjnych ramion wykonanych ze stali chromowo-niklowej | TAK |
| 13 | Urządzenie wyposażone w system filtracji i odzysku wody. Maksymalne zużycie wody na cykl płukania 2.6 l. | TAK/PODAĆ |
| 14 | Moc grzałek w komorze 4 kW | TAK/PODAĆ |
| 15 | Całkowity pobór mocy 12.2 kW | TAK/PODC |
| 16 | Moc bojlera 7.5 kW | TAK/PODAĆ |
| 17 | Mikrokomputerowe sterowanie, pracą urządzenia z możliwością bezprzewodowego zapisu i rejestracji wyników na PC oraz przeprowadzenia walidacji u producenta | TAK |
| 18 | Ekran wyświetlający informacje o temperaturze oraz wartości współczynnika A0 | TAK |
| 19 | Pojemnik zbiornika 11 (litr) | TAK/PODAĆ |
| 20 | Możliwość szybkiej wymiany i stosowania uchwytów także do tac i naczyń szpitalnych | TAK |
| 21 | Zasilanie z 3-fazowej sieci elektroenergetycznej 400 V, 50 Hz. | TAK |
| 22 | Urządzenie wyposażone w system Aqua-stop co umożliwia bezpośrednie podłączenie do zasilania zgodnie z normą PN/EN 1717 | TAK |
| 23 | Długość rur przyłączeniowych ok. 1.4 m | TAK/PODAĆ |
| 24 | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą urządzenia). | TAK |
| 25 | Zestaw startowy środków chemicznych eksploatacyjnych | TAK/PODAĆ |
| 26 | Dedykowane środki chemiczne i ich zamienniki dopuszczone do użytku w oferowanych myjniach-KARTY KATALOGOWE ŚRODKÓW I KARTY CHARAKTERYSTYKI POTWIERDZONE ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM - ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY | PODAC NAZWY DEDYKOWANYCH ŚRODKÓW |
| 27 | Przeszkolenie po 3 osoby dla każdego urządzenia w zakresie obsługi urządzeń i bezpiecznego stosowania środków chemicznych stosowanych przy pracy oferowanych urządzeń ( przeszkolenie potwierdzone protokołem szkolenia) | TAK |
| 28 | Dostawa i montaż urządzeń potwierdzona protokołem odbioru sprzętu potwierdzonym ze strony Zamawiającego przez: osobą merytorycznie odpowiedzialną za realizację umowy, osobę odpowiedzialną za obsługę serwisową i gwarancyjną oraz użytkownika a ze strony Wykonawcy przez osobę wskazaną przez dostawcę | TAK |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |
| Okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru min. 24 miesiące |  | Tak, podać |
| W okresie trwania gwarancji Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonywaniem przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny związanej z wykonywaniem czynności serwisowych. |  | Tak |
| W ramach umowy przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć przy dostawie potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta |  | Tak, podać |
| Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie większy niż 48 godzin od zgłoszenia konieczności naprawy |  | Tak, podać |
| Gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie większy niż 72 godziny, czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy nie więcej niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy. |  | Tak, podać |
| Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytych wad produkcyjnych tkwiących w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowe tej samej klasy i o tych samych parametrach. |  | Tak |
| Nazwa serwisu, adres, nr telefonu, adres e-mail osoby kontaktowej |  | Tak, podać |
| Dostępność części zamiennych do oferowanego modelu aparatu przez min. 5 lat od daty instalacji |  | Tak, podać |
| Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji lub na terenie Polski. |  | Tak |

- Oferuję realizację zamówienia dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w następujących cenach:

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | MYJNIA-DEZYNFEKTOR MODEL…………………… | 2 |  |  |  |  |

- Oferuje termin płatności ……………. (min. 30 dni) od dnia doręczenia faktury.

- Oferuję datę dostawy w terminie do 30  dni od dnia podpisania umowy.

- Osobą upoważnioną do realizacji zamówienia ze strony wykonawcy jest 
P. …………………………………………………………………………….…

Nr tel. …………………………………………… E-mail: ………………………………………..

Data i podpis osoby

upoważnionej do złożenia oferty